PTU100配电终端测试仪技术参数：

| 序号 | 功能描述 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 交流电压输出 | 4路0-528V交流电压输出 量程：57.7V、100V、220V、440V 调节范围：（0-120）%RG 调节细度：0.01%RG 准确度：0.05%RG 稳定度：0.01%/1min 失真度：≤0.05% 输出负载：每相60VA（220V时） |
|  | 交流电流输出 | 4路0-10A交流电流输出 量程：1A、5A 调节范围：（0-200）%RG 调节细度：0.01%RG 准确度：0.05%RG 稳定度：0.01%/1min 失真度：≤0.05% 输出负载：每相60VA（10A时） |
|  |  | 1路0-100A交流电流输出 准确度：0.5%(10A-100A) 稳定度：0.1%/15s 失真度：≤0.1% 输出负载：100VA（100A时） |
|  | 相位输出 | 调节范围：0°～359.99° 分辨率：0.01° 准确度：0.05°(57.7V、100V、220V、1A、5A量程) |
|  | 有功功率、无功功率 | 准确度：0.05%RG(57.7V、100V、220V、1A、5A量程) 稳定度：0.01%/1min |
|  | 功率因数 | 调节范围：-1～0～+1 分辨率：0.0001 准确度：0.05%(57.7V、100V、220V、1A、5A量程) |
|  | 频率 | 调节范围：45Hz～65Hz 分辨率：0.001Hz 准确度：0.001Hz |
|  | 电压电流谐波输出 | 谐波次数：2～31次 谐波含量：0～40% 谐波准确度：2～21次 2%，21～31次 5% 谐波相位：0°～359.99°可调 |
|  | 直流输出 | 电压量程： 1V、10V、50V 输出范围：0～120% 输出准确度：0.05﹪ 输出稳定度：0.01%1min 输出纹波含量：≤0.5%， 调节细度：档位×0.01% 输出功率：输出电流≤0.02A |
|  | 开入量 | 8路开入量，空接点和220V有源接点兼容，开入量动作时间测量误差：≤1ms |
|  | 开出量 | 8路开出量，快速接点，容量50mA/220V AC/DC, 输出不同步时间误差：≤0.1ms |
|  | 直流测量 | 电压量程：0～±10V，测量范围：（0～120）%RG，准确度：0.05%RG 电流量程：0～±20mA，测量范围：（0～120）%RG，准确度：0.05%RG |
|  | 通信接口 | 100M以太网口，数量2 |
|  | 同步接口 | 内置GPS芯片，需要外接GPS天线，IRIG-B码输入接口1个 |
|  | 供电电源 | 85～264V AC或180V～300V DC |
|  | 体积重量 | 360mmX200mmX475mm(WXHXD)，16.3Kg |
|  | 机箱结构 | 便携式3U标准机箱 |

PTU100配电终端测试仪外观照片：